土木工程学院实验设备公开招标

第一部分 招标公告

受部门委托，学校就绍兴文理学院土木工程学院实验设备公开招标，现将有关事宜公告如下：

一、招标单位：绍兴文理学院土木工程学院

二、招标编号：WL15-9-6

三、项目名称：土木工程学院实验设备

| 标号 | 招标项目 | 预算含税价（上限）元 |
| --- | --- | --- |
| 01标 | 无线振动测试分析系统1套 | 98000 |
| 02标 | 无线传送静态应变测试系统1套 | 55000 |
| 03标 | 无线动态应变测试分析系统1套 | 75000 |
| 04标 | 全自动气压固结仪1台 | 75000 |
| 05标 | 微机控制冻融试验机1台 | 55000 |
| 06标 | 混凝土碳化试验箱1台 | 45000 |
| 07标 | 低温试验箱 1台 | 35000 |
| 08标 | 可编程直流电源2台 | 46000 |
| 09标 | 数据记录仪 (含税价) 1台 | 15000 |
| 10标 | 智能电动四联直剪仪1台 | 11000 |
| 11标 | 力锤1个 | 4000 |

四、投标资格：

投标单位须工商行政部门准许的生产或销售资格，售后服务有保障，信誉好，有履行合同的能力。

五、招标方式：

本次招标采用公开采购方式进行。采用封闭式投标，现场开标。投标报价超过上限价的,投标报价作零分处理。定标原则：综合评分法，综合得分最高的投标单位中标。综合得分相同时，取报价低的投标单位中标。

六、投标报名须知：

1．投标报名：参加投标的单位于2015年10月12日～10月14日上午8：30～11：30，下午14：00～16：30时前到绍兴文理学院招投标中心（绍兴文理学院西大门右侧205室）报名。报名时须递交企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖单位公章），并缴纳投标保证金3000元，户名:绍兴文理学院,账号:0900000103106600010,开户行:绍兴银行营业部。
    2．开标会定于2015年10月20日上午9：00时在绍兴文理学院招投标中心207室举行。报名期间未交投标保证金的，取消投标资格。
    3．投标单位于2015年10月20日上午9：00时前将投标书密封并加盖骑缝公章和法人代表章后送交给招标工作人员。
    4. 投标文件要求正本1份，副本4份，投标文件分商务、技术两部分，要求分别封装，即投标函、详细报价清单在商务投标文件中；本次评标采取先评技术标后开商务标的方式，故要求将法人代表授权委托书与评标有关的材料即：与技术评分有关的设备规格配置及技术指标说明及质保期、销售业绩、公司信誉、供货期、其它优惠承诺等封装在技术投标标中。
    5.中标单位三天内与采购单位签订合同后投标保证金无息转为履约保证金，履约保证金待货到验收合格后退还。如出现违约情况参照政府采购有关规定处理。

七、开标时间和投标要求

1.开标会定于2015年10月20日上午9：00时在绍兴文理学院招投标中心207室举行（绍兴文理学院西大门右侧）。开标时各投标单位须提供汇款或缴款凭证原件和复印件。

2．投标单位于2015年10月20日上午9：00时前将投标书密封，并在封口处加盖骑缝公章和法人代表或授权委托人签字后送交给招标工作人员。

3. 投标文件要求正本1份，副本4份，投标文件分商务、技术两部分，要求分别封装，即投标函、详细报价清单在商务投标文件中；本次评标采取先评技术标后开商务标的方式，故要求将法人代表授权委托书与评标有关的材料即：与技术评分有关的设备规格配置及技术指标说明及质保期、销售业绩、公司信誉、供货期、其它优惠承诺等封装在技术投标文件中。

八、中标及合同签订
   中标单位应在接到学校中标通知书七日内完成合同签订，合同签定后先期交合同额5%的质保金，货到验收合格（15内）按合同额100%付款，正常运行一年无质量问题后，返还质保金。如出现违约情况参照政府采购有关规定处理。

九、采购答疑

投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2015年10月13日16：30时之前、将要求答疑的问题以书面形式送至绍兴文理学院招投标中心。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。

- 十、联系方式

- 报名地址：绍兴文理学院招投标中心（绍兴文理学院西大门右侧）205室，报名联系人：石老师 电话0575-88348811  传真:0575-88341862

技术咨询：梁老师 13626881316

绍兴文理学院招投标中心

2015年9月30日

第二部分 招标项目范围及要求

01标无线振动测试分析系统

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无线振动测试分析系统 | 主要功能： 主要用于测量土木工程结构在环境激励下的振动参数。 主要技术指标： ★1、（1） 满度值（大速度）约：3×10-2m/s、3×10-1m/s、3m/s， 对应的信号频率范围：0.8Hz～30Hz（-3dB～+1dB）； （2）满度值（小速度）约： 3×10-5m/s、3×10-4m/s、3×10-3m/s， 对应的信号频率范围：0.12Hz～78Hz（-3dB～+1dB）； ★2、采样速率: 2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz、100Hz分档可调； ★3、 A/D转换器: 16位A/D转换器 ▲4、内嵌一次硬件积分电路，可直接实现位移的测量 5、内置大容量可充锂电池，可连续工作达20小时以上； 6、 系统不确定度: 不大于5％(FULL)（测试条件：0.3Hz～10Hz）; 7、 一次硬件积分：频率范围：0.1Hz～30Hz； 8、抗混滤波器: （1） 截止频率:采样速率的1/2.56倍,设置采样速率时同时设定; （2）阻带衰减:约-80dB/oct; （3）平坦度(分析频率范围内):小于±0.2dB; ▲10，需保证所有仪器采用的同步，不建议GPS模式同步 ▲11、无线通讯距离：工业级无线技术，可靠传输距离不小于500m; 12、使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件; 13、机箱；采集模块(≥6通道)；控制分析软件，基本分析软件，模态分析软件 ▲14仪器应具备相关权威认证机构颁发的电磁兼容报告和生产计量许可证 厂家需携带相应仪器以备现场演示 | 1套 |

02标无线传送静态应变测试系统

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无线传送静态应变测试系统 | 主要功能： 主要用于测量土木工程结构的静态应变参数。 1. 适用应变计电阻值： 5.2.1 1/4桥（120Ω两线制公共补偿）、半桥、全桥：60Ω～10000Ω任意设定； 5.2.2 1/4桥（120Ω三线制自补偿）：120Ω或350Ω（订货时确定一种）。 ▲2.应变计灵敏度系数：1.0～3.0自动修正； 3.桥路类型：1/4桥（120Ω三线制自补偿）、1/4桥（120Ω两线制公共补偿）、半桥、全桥； ★4.测量应变范围：±20000με； ★5.最小分辨率：1με； 6. 系统示值误差：不大于0.5％±3με； ★7. 支持智能导线识别功能，根据预定义模版自动设置测点参数 8.零漂：不大于3με/4h（单次采样条件下测量)； 9. 自动平衡范围：±15000με（应变计阻值的±1.5%）； ▲10.无线通讯：ZigBee无线网络通讯实现无线静态应变测量，在视距情况下，模块间通讯距离最远可达500m； ▲11. 内置缓存容量：8M； 12.使用环境:适用于GB6587-2012-Ⅱ组条件。 13.含通道采集器(≥48通道)、控制器及控制软件。 ▲14.仪器应具备相关权威认证机构颁发的电磁兼容报告和生产计量许可证 厂家需携带相应仪器以备现场演示 | 1套 |

03标无线动态应变测试分析系统

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无线动态应变测试分析系统 | 主要功能： 主要用于测量土木工程结构在环境激励下的动态应变参数。 主要技术指标： 1.通道数：每个采集模块4个测量通道； ★2. 满度值：±30000με、±3000με； 3.电压测量满度值：±5000mV、±30mV、±3mV； 4.系统不确定度：不大于0.5％±3με； 5.噪声：不大于2μVRMS（输入短路，在最大增益和最大带宽时折合至输入端）； ★6.漂移： （1）时间漂移：小于3μV/1小时（输入短路，在最小满度值下，预热30分钟后，恒温时折算至输入端）； （2）温度漂移：小于1μV/℃（在允许的工作温度范围内，输入短路时折算至输入端）。 7.A/D分辨率：24位Σ-Δ A/D转换器； ▲8.采样速率：2通道同时工作，采样速率为10kHz；4通道同时工作时，采样速率为50kHz；(招标现场如有必要需要进行演示) ▲9支持智能导线识别功能，根据预定义模版自动设置测点参数 10. 抗混滤波器： （1）截止频率：采样速率的1/2.56倍，设置采样速率时同时设定； （2）阻带衰减：约-80dB/oct； （3）平坦度（分析频率范围内）：小于±0.1dB。 11. 自动平衡范围：±10000με； ▲12.通讯距离：通讯距离200米（可视距离）； 13.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件; ★14.含单通道采集模块(≥8通道)、通信控制器、控制分析软件、基本分析软件，模态分析软件，安卓版软件(招标现场如有必要需要进行演示) ▲15、仪器应具备相关权威认证机构颁发的电磁兼容报告和生产计量许可证 厂家需携带相应仪器以备现场演示 | 1套 |

04标全自动气压固结仪

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全自动气压固结仪 | ★1、采用RS485设计，反馈速度快，克服RS232传输距离短的缺陷； 2、试验过程微机控制，安装便捷，操作简单； ★3、系统最大承载10kN，加荷时间大约1s，每个通道独立工作，其中一个通道漏气，不影响其它通道工作，系统可连续施加压力，同时满足低、中、高压（0-800、800-1600、1600-3200kPa）的试验要求，并且各级的精度分别为：≤1kPa、≤1.5kPa、≤2kPa，位移测量传感器量程12.7mm，分辨率0.001mm；精度0.003mm； ▲4、固结容器：不锈钢材质，试样直径61.8mm*高度20mm ，配套透水石、环刀、环刀定位圈、护环、承压盖等配件； ▲5、位移传感器采用最新的数显千分表位移传感器； ▲6、可以同时控制多台固结仪（0-1024台不等）； ★7、主要配置： 4台双联固结仪；一套支持Windows XP/7/8数据采集处理软件；一套精密气压控制器；8只高精度位移传感器；一套USB接口的数据采集仪；一套气压网格配件（含静音无油空压机、SMC油雾分离器、气压管线等）。 | 1台 |
| 参考生产厂家、型号 | TKA-STC-1F，南京泰克奥科技有限公司；南京力淮软件科技有限公司；上海宏洲试验仪器有限公司；浙江中科仪器有限公司 |  |

05标微机控制冻融试验机

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 微机控制冻融试验机 | ▲1、试件数量：16件 ★2、试件尺寸：100×100×400mm 3、试件桶尺寸：120×120×500mm 4、测温件尺寸相同，中间留有测温孔 ★5、冻融循环周期：2.5～4小时，融化时间不小于1/4冻融周期 ▲6、冻融循环介质：—45℃防冻液 ★7、制冷机压缩机：进口全封闭压缩机 8、最大运行功率：9.7KW 9、电源：220V或380V ▲10、其它要求：内外全不锈钢，外表喷亚光漆，配试模16只、防冻液3桶（16kg/桶）、联想电脑2610、HP1010打印机、电脑桌 | 1台 |
| 参考生产厂家、型号 | TDR，天津市盛克威科技有限公司；北京首瑞大同测控技术有限公司 |  |

06标混凝土碳化试验箱

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土碳化试验箱 | ★1、控制温度：20±2℃；均匀性≦1℃，可调 ▲2、控制湿度：70±5%；测试精度±1%，可调 ★3、CO2浓度：20±3%；测试精度±1%，可调 ★4、加热功率：600W；制冷功率：250W | 1台 |
| 参考生产厂家、型号 | CCB-70F型，天津市盛克威科技有限公司；北京首瑞大同测控技术有限公司 |  |

07标低温试验箱

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 低温试验箱 | ★1、压缩机功率：1匹 ★2、电压：AC220V±10％ ★3、温控范围：室温～－30℃ ▲4、需具有设计合理、工艺先进、制冷效率高、噪音小、外型美观大方等优点。制冷速度快、效果好、省电，具有温度均匀、防止泄漏等优点。 | 1台 |
| 参考生产厂家、型号 | STDW-30型，浙江土工仪器制造有限公司；上虞市建科仪器有限公司 |  |

08标：可编程直流电源

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 可编程直流电源 | 一、技术参数 ★1.1 0.03%基本电压输出准确度和0.05%基本电流准确度 ★1.2输出分辨率和测量分辨率，1mV和0.1mA ★1.3配数据采集程序（可与吉士利Keithley2700数据采集器和电阻加热器组成系统的温度热流控制，初始数据设定为恒值、周期函数值、随机值，温度和热流输出通道数各为1至4通道能任选，并能适用于北京大华DH1715A电源，数据采集程序流程图见附后） ▲1.4 96W功率、32V电压、3A电压输出 ▲1.5 GPIB和USB标准接口用于自动控制 ▲1.6 电源可用作恒流源和恒压源 1.7远程感测确保将设置电压施加至负载 1.8 双路显示器能显示设置值和实际输出值，以连续指示传至负载的功率状态 1.9通过内建列表模式创建80输出步骤的可重复测试序列 二、配置要求 2.1 标书附其他必要的附件。 三、售后服务 3.1 质保期为≥1年 3.2 终身维修，维修响应时间10天内 四、附加必备条件 4.1提供盖公司公章的技术参数彩页（评标技术参数以此为准） 4.2提供用户操作手册和维修手册（中文版） 附：数据采集程序流程图如下： 数据存储和显示 程序结束 Y Y N N Y N 电源控制值赋值 程序启动 初始数据设定 温度和热流数据采集 电源控制值修正 温度值与其预设值相符？ 设定试验时间到？ 试验报告打印？ 电源控制值置零 打印报告 电源控制初始值赋值 | 2台 |
| 参考厂家、型号 | 北京东方中科集成科技股份有限公司等； |  |

09标数据记录仪  (含税价)

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 数据记录仪 | ★1、用途：专用于土壤平板热流传感器土壤热流数据采集记录 ★2、热电偶数据采集，分辨率0.1ºC，精度±0.1ºC。 3、16位分辨率的高速数据采集 ★4、8个输入通道，每个通道可测量7个数据，每个输入端口要求单独进行设置 5、可编程；立式操作，充电式7.2伏V电池 ▲6、快速通信USB 端口，大容量数据存储512 KB RAM 7、说明书，软件，及附件 | 1台 |
| 参考厂家、型号 | 以色列Fourtec公司、澳大利亚DT公司、美国ISI |  |

10标智能电动四联直剪仪

| 仪器名称 | 技术指标（详细配置） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 智能电动四联直剪仪 | ▲1、垂直载荷：最大400kPa； ▲2、压力分级：50、100、 200、300、 400kPa； 3、杆杠比：12:1； ▲4、剪切盒： 4套； ★5、水平剪切力：Max.1.2kN，配套4套荷重传感器测量剪切力，量程1.2kN，精度+/-0.15%F.S；液晶显示； 6、试件面积：30cm2 x 2cm(H.)； ★7、速率：0.001-4.8mm/min，无级调速，液晶显示； 8、功率：＜100W； ▲9、电源：220V±10% 50Hz； ★10、配套数据采集软件。 | 1台 |
| 参考生产厂家、型号 | TKA-DDS-4，南京泰克奥科技有限公司；南京力淮软件科技有限公司；上海宏洲试验仪器有限公司 |  |

11标力锤

| 仪器名称 |  | 技术指标（详细配置） |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力锤 | 主要功能： 主要用于实验中对结构激振。 ★1. 量程:60KN ★2.量程60000N压电式力传感器 ▲3. 含4种材质锤帽(橡胶,尼龙,铝,钢) |  | 1个 |  |  |
| 参考厂家、型号 |  | 江苏东华测试技术有限公司；60KN冲击力锤 |  |  |  |

以上各标其他要求：

1.报价:一律用人民币报价且含一切费用。

2. 交货期:中标即日起10天内中标单位到使用单位签订合同，合同约定时间内到货；

3.合同签订及付款说明：中标后三天内将中标价的5%交至使用单位账户上作为履约保证金（不计息），签订买卖合同。验收合格正常运行半个月后付款100%；履约保证金自动转为质保金（不计息）。无质量问题1年后退还质保金，有质量问题延期退还质保金。

4.保修服务要求：投标产品至少质保期12个月。保修期内，如设备出现故障，出卖人在接到电话12小时内必须赶到现场。如有违约买受人有权延长履约保证金付款期限，由此产生的相关维修费用必须由出卖人承担。

第三部分  评标办法及标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

1.评分方法

本次评标均采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、服务承诺等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

2、评分标准：总分100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，评分计算技术分时，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均值保留小数2位）：

2.1.技术分（60分）

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本分部分 （30分） | - 完全达到招标方配置要求的、质保期12个月，得30分。 - 含★为必须项,如有负偏离,技术分为0分。 - 打▲项负偏离每项最高扣5分；一般项有小量技术偏离评委酌情扣分，每项最高扣2分。 - 产品品质档次与推荐品牌无可比性证明材料，由评委认定该标项视作实质性不响应招标文件要求作无效标处理。 |
| 2 | 配置、功能技术指标（5分） | 正偏离高于标文情况：一般0.1-1分、较好1.1-3分、好3.1-5分；（评委根据相对比较酌情打分）（注：对实际使用意义不大的次要技术指标、功能、配置不加分） |
| 3 | 升级、创新、配套性等方面特点（6分） | 设备具有升级操作便捷性、创新方面特点或配套性稳定性好，酌情打分；一般0.1-2分、较好2.1-4分、好4.1- 6分 |
| 4 | 品质(牌)知名度、认知度（10分） | 一般0.1-3分、较好3.1-7分、好7.1-10分 |
| 5 | 投标产品销售案例（3分） | 提供近2010年1月至投标产品在江浙沪高校的使用案例，需提供合同复印件；每例得1分，最多加分不超过3分；提供合同原件及客户联系方式（以便核查） |
| 6 | 售后服务质量保证措施其它优惠承诺（3分） | 增加保修须有原厂承诺；产品至少有12个月的质保期；在此基础上每增加12个月的质保期加1分，其它优惠承诺0.1-1分。 |
| 7 | 合理化建议、评委印象（3分） | 根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况、合理化建议，企业的规模实力、服务质量用户反映等情况进行比较评判。好的得2.1-3分；一般的得1.1-2分；一般以下得0-1分。 |

2.2.商务分（40分）

投标报价（40分）：

2.2.1.评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

注：如投标文件未按规定制作、填写、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。

第四部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方绍兴文理学院招标文件编号：WL       招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本二份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

- 1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以投标函为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还。

5、同意向绍兴文理学院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求。

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

- 8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．     标：                投标总价为（大写）：           元人民币。

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            以本公司的名义参加绍兴文理学院（招标人）组织的                    投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加            （编号：WL      ）采购投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁脱挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇一五年   月   日

附件4

标号：                      报价书

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 供货期、 保修时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1. 响应招标要求，投标产品性能、配置及品质要等于或高于设备招标清单所列要求。

2. 以上设备报价为含税价，包括运送到招标方使用部门的运输、装卸、调试等一切费用。

投标单位：       （盖章）

单位法人：       （签字盖章）

附件5

绍兴文理学院政府采购合同

供    方（乙）：                            合同编号：            标文编号：

需    方（甲）： 绍兴文理学院              签订时间： 2015年 月 日 地点：  绍兴

收货地址：  绍兴市环城西路508号       邮    编： 312000

联系电话：                传    真：                  联 系 人：                订购产品如下：

| 标号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： 合计（小写）：￥ |  |  |  |  |  |  |

一、结算方式及期限：合同签定后先期交合同额5%的质保金，即￥      元，货到验收合格（15天内）按合同额100%付款，即￥      元。正常运行一年无质量问题后，返还质保金。

二、交（提）货方式、地点：合同签定后7个工作日内送货到绍兴文理学院指定地点 。

三、验收标准及提出异议期限：原包装拆封按招标要求甲方组织验收，收到货物（20天）内提出异议。

四、供方对质量负责的条件和期限：按投标文件承诺  年免费上门维修，响应时间4小时，终身服务。

五、违约责任 按《中华人民共和国合同法》相关事宜处理 ，设备质量检测不合格由（乙方）负责退回调换，损失由供货方负责。（乙方）逾期供货，处以每日按合同总价的千分之二的罚金。还应承担（甲方）损失，违约金从履约金或合同款中扣除；（甲方）收到货后，应在七个工作日内对安装完成的设备进行验收，（20天）内付款，延期验收处以供货逾期同等罚金。

六、符合招标要求的合同签订盖章后，具有法律约束力。任何一方不得擅自修改或终止，如需要修改或

终止，应经双方协商同意后，签订修改或终止合同协议书。甲方有权随时终止、拒签不符合招标要

求的合同。

七、免税进口产品在未到货验收之前，由乙方(中标方)负责对外开具信用证、预付定金。

八．其他事宜约定： 未尽事宜，双方协商解决。协商不成，向绍兴市越城区法院起诉。

九、乙方须按投标文件及承诺成为合同的组成部分执行。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（公章）： | 单位名称（公章）：绍兴文理学院 |
| 单位地址： | 单位地址：绍兴市环城西路508号 |
| 法定代表人： | 采购部门审核人： |
| 委托代理人： | 法定代表或委托代理人： |
| 电 话： 传真： | 电话（传真）：0575-88341297 |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |